| Техническое требование заказчика (функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости) товара)** | Предложение участника закупки |
| --- | --- |
| Наименование оборудования | Наименование, единица измерения, значение показателя (минимальное и(или) максимальное) или значение, которое не может быть изменено) | Указать конкретные показатели, соответствующие значениям, установленным документацией об аукционе, товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), наименование страны происхождения предлагаемого товара |
|  | Паровой настольный автоклав |  |  |
|  | Объем стерилизационной камеры, не менее | 25 литра | 28 |
|  | Фракционированный форвакуум | Наличие |  |
|  | Вакуумная сушка | Наличие |  |
|  | Система насыщения стерилизационной камеры паром (парогенератор) | Наличие |  |
|  | Размер стерилизационной камеры, не менее | 250 х 450 мм | 280 х 450 |
|  | Максимальная загрузка одного цикла твердыми материалами, не менее | 7,5 кг |  |
|  | Максимальная загрузка одного цикла пористыми материалами, не менее | 1,25 кг |  |
|  | Размеры аппарата (В х Ш х Г), не более | 500 х 480 х 600 мм |  |
|  | Масса аппарата с полными баками, не более | 59 кг | 58 |
|  | Уровень шума, не более | 65 дБ |  |
|  | Максимальная потребляемая мощность, не более | 2300 Вт |  |
|  | Емкость резервуара для дистилированной воды, не менее | 5,5 л |  |
|  | Емкость резервуара для использованной воды, не менее | 5,5 л |  |
|  | Минимальное количество циклов, выполняемых при полном заливе резервуара для дистиллированной воды, в случае отсутствия подключения к системе деминерализации воды, не менее | 6 |  |
|  | Количество стерилизационных циклов, не менее | 6 |  |
|  | Циклы для упакованных материалов и инструментов | Наличие |  |
|  | Циклы для неупакованных материалов и инструментов | Наличие |  |
|  | Цикл ПРИОН (температура 134 °C, время стерилизации 18 минут) | Наличие |  |
|  | Цикл стерилизации, настраиваемый пользователем | Наличие |  |
|  | Минимальная длительность цикла стерилизации B-класса при 134°C, не более | 34 мин |  |
|  | Минимальная длительность цикла стерилизации S-класса при 134°C, не более | 26 мин |  |
|  | Количество тест-циклов, не менее | 3 |  |
|  | Функция предварительного нагрева (отложенный старт) | Наличие |  |
|  | Функция дополнительной сушки | Наличие |  |
|  | Продолжительность предварительного нагрева из холодного состояния, не более | 10 мин |  |
|  | Многоразовый бактериологический фильтр, не менее | 2 шт. |  |
|  | Пористость бактериологического фильтра, не менее | 0,2 мкм |  |
|  | Аппарат оснащен двумя резервуарами для дистилированной и использованной воды. Резервуары оснащены большими крышками на верхней панели аппарата. | Наличие |  |
|  | Прямой залив дистилированной воды через крышку в верхней части аппарата | Наличие |  |
|  | Прямой слив использованной воды | Наличие |  |
|  | Монохромный графический дисплей с кнопками управления | Наличие |  |
|  | Анти-пылевой фильтр | Наличие |  |
|  | Блокировка дверцы | Наличие |  |
|  | Возможность экстренной выгрузки загруженных материалов при остановке цикла из-за прерывания электропитания | Наличие |  |
|  | Возможность экстренного слива дистилированной воды | Наличие |  |
|  | Встроенный датчик качества дистилированной воды | Наличие |  |
|  | Меню управления автоклавом полностью русифицировано | Наличие |  |
|  | Автоматическое сохранение данных о каждом цикле стерилизации в памяти аппарата | Наличие |  |
|  | Возможность подключения автоклава к системе деминерализации воды | Наличие |  |
|  | Возможность подключения устройства для автоматического залива дистиллированной воды | Наличие |  |
|  | Возможность подключения принтера для печати информации о ходе цикла стерилизации | Наличие |  |
|  | Возможность подключения принтера для печати этикеток с данными цикла | Наличие |  |
|  | Возможность подключения USB-носителя для копирования информации о прошедших циклах стерилизации | Наличие |  |
|  | Встроенный порт (RS 232) | Наличие |  |
|  | Подставка для лотков из нержавеющей стали на 6 лотков, не менее | 1 шт. |  |
|  | Количество лотков, не менее | 5 шт. | 6 |
|  | Габариты лотков, не менее | 384 х 188 х 17 мм |  |
|  | Ввод в эксплуатацию аппарата и обучение персонала сертифицированным инженером, имеющим сертификат производителя на выполнение технических работ | Наличие |  |