ПАСПОРТ

УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ «O.M.S» МОДЕЛИ

TEMPO 9 ELX

C КРЕСЛОМ ПАЦИЕНТА МОДЕЛИ

ARCADIA EXT

ИЗГОТОВИТЕЛЬ:  Фирма «O.M.S.-S.P.A. OFFICINE MECCANICHE SPECIALIZZATE» Via Dante, 20/A – 35030. Cassele di Sevazzano Dentro (PD). Италия

ЗАВОДСКОЙ НОМЕР: 	LINEA  TEMPO 9 ELX № ___________,

ARCADIA EXT № ____________

ГОД  ВЫПУСКА: _________

СРЕДНИЙ СРОК СЛУЖБЫ: 10 лет

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

УСТАНОВКА СТОМАТОЛОГИЧЕСКАЯ «O.M.S.» МОДЕЛИ TEMPO 9 ELX

Класс: I

Область применения: В

Электрическое питание:

Номинальное напряжение: 230 В переменного тока

Номинальный ток: Питание от сети 6,5 А 220 В переменного тока 50 Гц.

Питание трансформатора:  1,5 А 220 В переменного тока

Питание низкого напряжения: 25 В переменного тока

Питание: 8 В переменного тока.

Питание: 15 В переменного тока

Питание: 18 В переменного ер. тока

Питание: 24 В переменного тока

Выход на питание лампы светильника: 15 В переменного тока или 18 В переменного тока

Выход  питания для подогрева воздуха шприца: 2А 24 В переменного тока; воды

шприца 6,3 А 24 В переменного тока.

Промежуточный расход воздуха 10" при ВКЛ./ 2' при ВЫКЛ.

Промежуточный расход воды 10" при ВКЛ./ 2' при ВЫКЛ.

Напряжение электропитания стоматологической установки 21 В

пер. тока, 24 В пер. тока.

Напряжение электропитания двигателя хирургического

аспиратора 2,5 А 220 В пер. тока.

Напряжение электропитания кресла 5 А 220 В пер. тока.

Номинальная частота: 50 Гц

Подсоединение к электрической сети:

В соответствие с действующими национальными нормами

Максимальное вторичное напряжение: 35 В пост. Тока 25 В пер. тока.

Общий вес: около 45 кг.

Вес светильника: около 9 кг.

Установки фирмы О.M.S. спроектированы и изготовлены с соблюдением международных норм безопасности IEC 601-1, IEC 601-1-1 и IEC 601-2.
КРЕСЛО ПАЦИЕНТА МОДЕЛИ ARCADIA EXT

Класс: I

Область применения: В

Электрическое питание:

Номинальное напряжение: 230 В переменного тока

Номинальный ток: 2,5 ампера (1 минута включено/10 минут выключено)

Номинальная мощность: 600 Вт

Номинальная частота: 50 Гц

Подсоединение к электрической сети: В соответствии с действующими национальными нормами

Максимальное вторичное напряжение:  35 Вт постоянного тока, 25 Вт, переменного тока, мотор редуктор – 220 В

Вертикальное перемещение: минимум 39 см,  максимум 86 см

Наклон: спинка 55о, сидение 7о

Электродвигатель подъема – опускания кресла: 230 В, 150 Вт, 50 Гц

Электродвигатель подъема – опускания спинки кресла: 24 В переменного тока

Вес: около 126 кг

Вертикальна грузоподъемность кресла: около 250 кг

### ВНИМАНИЕ!

Кресла фирмы О.M.S. спроетированы и изготовлены с соблюдением международных норм безопасности IEC 601-1, IEC 601-1-1 и IEC 601-2.

Условия транспортировки и хранения установки и кресла

Температура от -40 до +70 оС

Относительная влажность от 10 до 100% без конденсации/прямого воздействия влаги

Атмосферное давление от 500 до 1060 кПа

Упакованное оборудование может находиться под воздействием указанных условий не более 15 недель.

Условия эксплуатации установки и кресла

Температура от +10 до +40 оС

Относительная влажность от 30 до 75%

Атмосферное давление от 700 до 1060 кПа

Срок и условия гарантии: В соответствии с прилагаемым гарантийным талоном

По вопросам технической поддержки, а также гарантийного ремонта просим обращаться в отдел оборудования ООО «Стоматорг» по телефонам: +7(495) 620-97-34, 620-97-32

E-mail: mail@stomatorg.ru, expert_group@stomatorg.ru / www.stomatorg.ru

По вопросам гарантийного и послегарантийного ремонта оборудования просим обращаться в ООО фирма «Стоматорг-Сервис», 119234, г.Москва, Ломоносовский проспект, д.4, корп.2

Тел./факс: +7(499) 134-82-24, 134-81-24, 132-08-44, +7(495) 978-85-82,

E-mail: 9788582@mail.ru,  stomservice@globonet.ru

Покупатель:  _________________________________________________

Продавец: ООО «Стоматорг»

Фактический адрес: 117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, 88/20.

Юридический адрес: 119048, г. Москва, ул. Ефремова, 12, стр. 2.

Телефон, факс: (495) 620-97-34, 620-97-32

# E-Mail: mail@stomatorg.ru;  / www.stomatorg.ru

### ИНН/КПП 7704047449/770401001

Р/сч 40702810400540001279 в ОАО «Уралсиб»  г. Москва

К/сч 30101810100000000787, БИК 044525787

ОКОНХ – 71100, 71200; ОКПО – 17551738.

Дата составления паспорта: __________________

Паспорт заполнил:  ___________________

М.П.