ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НАЗНАЧЕНИЕ ПРОДУКТА:       АППАРАТ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ДЛЯ  ОДОНТОДИАГНОСТИКИ , АПЕКСЛОКАЦИИ И ТЕРАПИИ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПУЛЬПЫ ЗУБА И ПЕРИОДОНТА

| № | Описание требований | Наличие функции или величины параметра по ТЗ | Наличие функции или предлагаемая величина параметра | Примеча-ние |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общие требования |
| 1.1 | Сертификат соответствия Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| 1.2 | Регистрационное удостоверение Госстандарта Российской Федерации | Наличие | Наличие |  |
| Технические характеристики прибора |
| 2.1 | Тип электропитания – беспроводный | Наличие |  |  |
| 2.2 | Источник питания Li-Ion аккумулятор 3,7В, 700мкА/час | Наличие |  |  |
| 2.3 | Монохромный жидкокристаллический дисплей размером не менее, мм | 66 Х 66 |  |  |
| 2.4 | Диапазон измерений в режиме APEX от 3,0 до 0 мм | Наличие |  |  |
| 2.5 | Максимальное, действующее значение диагностического тока 9мкА | Наличие |  |  |
| 2.6 | Диапозон измерений в режиме PULP от 3,0 до 0 мм | Наличие |  |  |
| 2.7 | Точность измерения в режимах APEX и PULP +- 0,1 мм | Наличие |  |  |
| 2.8 | Диапазон графической индикации от 3,0 до 0 мм | Наличие |  |  |
| 2.9 | Диапазон диагностических токов в режиме EOD от0 до 80 мкА с шагом 1 мкА | Наличие |  |  |
| 2.10 | Максимальное напряжение на рабочей части в режиме EOD160+-10% В | Наличие |  |  |
| 2.11 | Максимальный ток в режимах депофорез, анодная сиерилизация, электрофорез 3 мкА | Наличие |  |  |
| 2.12 | Максимальное выходное напряжение 24В | Наличие |  |  |
| 2.13 | Время работ работы до автоматического отключения питания 40 мин | Наличие |  |  |
| 2.14 | Лечебные дозы : -в режиме депофорез 5, 7,5 , 15 мА*мин | Наличие |  |  |
| 2.15 | Продолжительность процедуры в режиме электрофореза от 5 до 30 мин с шагом 5 мин | Наличие |  |  |
| 2.16 | Вес блока управления | 250 г |  |  |
| 2.17 | Габаритные размеры блока управления | 138 Х 85 Х 68 мм |  |  |
| 2.18 | Время работы до полной разрядки аккумулятора 10 час | Наличие |  |  |
| 2.19 | Время полной зарядки аккумулятора 2,5 часа | Наличие |  |  |
| 2.20 | Входное напряжение | 100-240 +-10%В, 50/60Гц |  |  |
| Прочие условия |
| 3.1 | КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ: Блок управления, кабель апекслокатора, щуп зажим типа загубник, загубник для депофореза, щуп ЭОД, зарядное устройство с USB разъемом, руководство по эксплуатации, методика проведения депофореза | наличие |  |  |
| 3.2 | Гарантия | 12 месяцев | 12 месяцев |  |