# ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ						42

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА								42

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ					42

ОПИСАНИЕ АППАРАТА								43

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ						43

СХЕМА АППАРАТА С ПЕРЕЧНЕМ ЗАПЧАСТЕЙ				44- 45

ИНСТРУКЦИЯ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ					46

ИНСТРУКЦИЯ ПО УХОДУ								46

ГИД ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ				47- 48

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И МОДАЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ		49

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Высота | 380 мм |
| --- | --- |
| Ширина | 400 мм |
| Глубина | 290 мм |
| Вес нетто и брутто | 9,5 кг – 11,5 кг |
| Рабочее давление | Мин. 2 бар – макс. 6 бар |
| Расход воздуха | 100 л/мин. при 4 барах |
| Сопло для пескоструйной обработки | ( 3,0 мм из карбида вольфрама |
| Подсветка | Энергосберегающая флюоресцентная мини-лампа |
| Напряжение | 230 В - 50 Гц (по желанию заказчика возможны поставки с другими параметрами) |
| Энергопотребление | 9 Вт - 0,17 A |
| Фильтрация пыли | Съемный мешочный фильтр для подключения к системе фильтрации AIRBOX |

ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СХЕМА

| ОБОЗН. | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| IG | ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ ПОДСВЕТКИ |
| L1 | Флюоресцентная мини-лампа DULUX S – 9 Вт |
| P OUT | ВЫХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ |

СХЕМА ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

| ОБОЗН. | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- |
| 1 | ПЕДАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ |
| 2 | СТРУЙНЫЙ ИНЖЕКТОР |

ОПИСАНИЕ АППАРАТА

Аппарат UGISAB представляет собой компактный, оснащенный по последнему слову техники пескоструйный аппарат, сочетающий практичный и эргономичный дизайн с конкурентной ценой. UGISAB разработан для удаления паковочных масс, а также операций полирования с помощью соответствующего абразива и применяется в стоматологии и ювелирном деле. Простота и надежность являются визитной карточкой данного пескоструйного аппарата.

Предварительный монтаж позволяет легко и быстро подключить аппарат к системе отсоса пыли AIRBOX и фильтрующей системе.

Приведенные рисунки иллюстрируют простоту сборки и позволяют подключить второй аппарат аналогичным образом.

ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

| /!\ ВНИМАНИЕ: | В процессе пескоструйной обработки образуется токсичная пыль, которую ни в коем случае нельзя вдыхать. По этой причине включать аппарат следует только после его подключения к соответствующей системе всасывания. |
| --- | --- |

- Установите аппарат на рабочую поверхность.

- Смотровое стекло (14) вставляется в аппарат, поскольку оно упаковывается отдельно во избежание повреждений при транспортировке. Для этого поместите стекло на резиновый уплотнитель (45), правильно разместите его на стержнях (47) и вставьте металлические штифты (7) таким образом, чтобы они хорошо вошли в петли (рекомендуется вводить штифт рифленой частью по направлению к внутренней части аппарата).

- Подключите кабель (37) к соответствующей заземленной розетке 220 В переменного тока.

- Подсоедините редуктор давления (42) с помощью соединителя, который более всего соответствует трубопроводу, используемому в лаборатории (если он изготовлен из рильсана или полиэтилена 8x6, закрутите быстросъемную муфту - 40; если он изготовлен из рильсана 12x6, закрутите соединение трубопровода 41 и затяните его с помощью зажима).

- Подключите ножное управление к соединителю (23), расположенному в передней части рабочей камеры в соответствии с цветами подключения.

- Согласно приведенной таблице заполните рабочую камеру абразивом, соответствующим выполняемым операциям (около 6 кг):

- Для подключения системы фильтрации UGISAB от UGIN DENTAIRE либо другой подобной системы достаточно ввести всасывающую трубу (11) в муфту (10) (возможно также использование трубки с внутренним ( 30 или 40 мм). Подключите систему всасывания к сети с помощью розетки (21), обеспечивая автоматический режим работы.

ПОДРОБНАЯ СХЕМА СТРОЕНИЯ АППАРАТА UGISAB С ПЕРЕЧНЕМ ЗАПАСНЫХ ДЕТАЛЕЙ

| №. | КОД | ОПИСАНИЕ |
| --- | --- | --- |
| 1 | 1000519N | БЛОК ОСВЕЩЕНИЯ |
| 2 | NEA106 | ЗАЖИМНОЕ КОЛЬЦО КАБЕЛЯ |
| 3 | NEA024A | РЕАКТОРНО-СТАРТЕРНЫЙ БЛОК |
| 4 | 1069009 | ДЕРЖАТЕЛЬ ЛАМПЫ |
| 5 | NEA024B | ЛАМПА DULUX - S 9 Вт |
| 6 | 1069017 | ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН ЛАМПЫ |
| 7 | RMBL028 | ШТИФТ ПЕТЛИ |
| 8 | RCB016A | ПЕТЛЯ (ПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ) |
| 9 | RWA006 | СОЕДИНИТЕЛЬНОЕ ОТВЕРСТИЕ ФИЛЬТРА |
| 10 | RWA007 | МУФТА ФИЛЬТРА |
| 11 | NEV060 | ШЛАНГ ФИЛЬТРА |
| 12 | NVG080 | ЭЛАСТИЧНЫЙ ОБОД МЕШОЧНОГО ФИЛЬТРА |
| 13 | RNO005 | МЕШОЧНЫЙ ФИЛЬТР (В КОМПЛЕКТЕ 3 ШТ.) |
| 14 | 1048015 | СМОТРОВОЕ СТЕКЛО |
| 15 | RCB017 | УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДЛЯ РАБОТЫ РУКОЙ |
| 16 | RCB042 | ЗАЖИМ-ФИКСАТОР ЗАЩИТНОГО ЭКРАНА (В КОМПЛЕКТЕ 4 ШТ.) |
| 17 | 1000529 | ЗАЩИТНЫЙ ЭКРАН СТЕКЛА (В КОМПЛЕКТЕ 6 ШТ.) |
| 18 | RCS130 | КОМПЛЕКТ РУКАВОВ |
| 19 | RNO009A | ЗАМЫКАЮЩИЙ ШТИФТ ОКНА |
| 20 | RE011A | ПРОКЛАДКА ЗАМЫКАЮЩЕГО ШТИФТА |
| 21 | NEA047 | РОЗЕТКА |
| 22 | RCM503 | БЛОК ПЕДАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ |
| 23 | NPR111 | ПРЯМОЙ НИППЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 6X4 – 1/8’ |
| 24 | RS521 | БЛОК ПЕСКОСТРУЙНОГО ИНЖЕКТОРА |
| 25 | NPV040 | ТРУБОПРОВОД ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 6x4 |
| 26 | NPR118 | КРУГЛАЯ ГАЙКА ДЛЯ СОЕДИНЕНИЙ 6x4 - M10 |
| 27 | NPOR2025 | СОЕДИНИТЕЛЬ OR 2025 |
| 28 | RS019 | КОРПУС ИНЖЕКТОРА |
| 29 | RS023 | ВОЛЬФРАМОВОЕ СОПЛО С ОТВЕРСТИЕМ ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ 3 мм (ЖЕЛТЫЙ) |
| 30 | NVG011 | РЕЗИНОВАЯ ТРУБКА ДЛЯ ВСАСЫВАНИЯ АБРАЗИВОВ |
| 31 | NEA115 | ПЛАСТМАССОВОЕ КОЛЬЦО |
| 32 | 1048017 | ЗАВОДСТКАЯ ТАБЛИЧКА |
| 33 | 1048012 | НИЖНЯЯ ЗАПОРНАЯ ПЛАСТИНА |
| 34 | NVG055 | НОЖКА ПНЕВМОПРИСОСА С ЗАКЛЕПКОЙ |
| 35 | NVP030 | ЕМКОСТЬ ПОДАЧИ АБРАЗИВА |
| 36 | 104813 | АБРАЗИВНЫЙ ФИЛЬТР UGISAB |
| 37 | NEV013 | ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ КАБЕЛЬ СО ШТЕПСЕЛЕМ И РОЗЕТКОЙ |
| 38 | NEC018 | ЗАЩИЩЕННЫЙ ДВУПОЛЮСНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ |
| 39 | NEA045 | ШТЕПСЕЛЬ, ЗАКРЕПЛЕННЫЙ СБОКУ |
| 40 | NPR119 | ПРЯМОЙ НИППЕЛЬНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ 8x6 - 1/8 |
| 41 | NPR220 | КОННЕКТОР 7 1/8 СИСТЕМЫ ПОДАЧИ ВОЗДУХА |
| 42 | NPS029 | ФИЛЬТРУЮЩИЙ БЛОК РЕДУКТОРА |
| 43 | NPS040 | МАНОМЕТР |
| 44 | NPR202 | СОЕДИНИТЕЛЬ 1/8 M/M |
| 45 | 1064015 | ОКОННАЯ ПРОКЛАДКА |
| 46 | 1048010 | РАБОЧАЯ КАМЕРА |
| 47 | RE019A | СТЕРЖЕНЬ ПЕТЛИ (НЕПОДВИЖНАЯ ЧАСТЬ) |

#### ИНСТРУКЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ

- Включите переключатель освещения (34); если система пылеотсоса, подключенная к аппарату, не запускается аппаратом автоматически, всегда запускайте систему фильтрации перед началом процесса пескоструйной обработки.

- Поместите обрабатываемую деталь в рабочую камеру, заблокируйте окно с помощью замыкающего штифта (19 – обеспечивает превосходное герметичное уплотнение в месте стыка). Не забывайте о необходимости герметизации аппарата при работе с ним.

- Отожмите регулятор редуктора (42) и установите с его помощью необходимый уровень давления, затем нажмите его для блокировки.

- Для запуска процесса пескоструйной обработки нажмите ножную педаль (22).

| /!\ ВНИМАНИЕ: | Никогда не открывайте окно, прежде чем клапан подачи сжатого воздуха не будет должным образом закрыт. |
| --- | --- |

ИНСТРУКЦИИ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

| /!\ ВНИМАНИЕ: | С целью обеспечения безопасности перед проведением работ техобслуживания отключите пневмо- и электропитание. |
| --- | --- |

Для замены:

- мешочного фильтра (13): отсоедините мешочный фильтр от трубопровода (11) и поместите на его место новый, используя для фиксации эластичный обод (12);

- лампы (5): снимите пластиковую крышку (6) с держателя лампы (4), извлеките лампу, установите новую;

- изношенного сопла (26): удалите держатель сопла из корпуса (25) и вставьте на его место новую деталь;

- пластиковых защитных экранов смотрового стекла (17): удалите зажимы-фиксаторы (16), проведите тщательную очистку стекла и вставьте новый защитный экран;

- рукавов (18): отверните 4 винта для удаления уплотнительного кольца (15), закрепите с помощью уплотнительного обода новый рукав;

- клапана подачи воздуха ножного управления (22): с помощью небольшого гайковерта ослабьте гайку, придерживая пружину и сферическую крышку, отсоедините трубки, отверните затяжной винт и произведите замену;

- изношенного абразива: отодвиньте камеру вперед, снимите емкость (32) в нижней части аппарата и удалите абразив через спускное отверстие. Проведите тщательную очистку, заполните бункер новым абразивом (около 6 кг).

#### РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УСТРАНЕНИЮ НЕИСПРАВНОСТЕЙ

| Проблема: НЕТ ОСВЕЩЕНИЯ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Проблема электрического подключения. | Убедитесь в правильном подключении штекера. |
| Перегорела лампа. | Произведите замену, как описано в разделе, который посвящен ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ. |
| Поврежден переключатель. | Проверьте соединения и работу (некоторые виды загрязнений неизбежно приводят к окислению и залипанию контактов) – попробуйте провести продувку сжатым воздухом, при необходимости произведите замену. |

| Проблема: НЕТ ВОЗДУХА |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Плохое пневматическое соединение. | Проверьте подключение компрессора. |
| Редуктор полностью на нуле. | Проверьте параметры и настройки давления. |
| Дефект или загрязнение клапана ножного управления. | Произведите проверку, очистку или замену. |
| Засор внутренних трубопроводов. | Проверьте соединения и состояние трубопроводов вплоть до выходного отверстия (сопла). |

| Проблема: НЕРЕГУЛЯРНОСТЬ ПРОЦЕССА ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Недостаточная производительность компрессора. | Проверьте характеристики компрессора: минимальная производительность должна быть не менее 150 литров в минуту (для обеспечения равномерного питания), а резервуар – на 100 литров (для обеспечения автономности). |
| Давление не соответствует виду обрабатываемого металла. | Соблюдайте указания, приведенные в таблице на аппарате. |
| Неподходящий абразив. | См. выше. |
| Абразив изношен. | Произведите замену. |
| Вольфрамовое сопло не соответствует размеру абразивного зерна или засорено. | См. таблицу, при необходимости произведите замену. |

| Проблема: ЧЕРЕЗ РАСПЫЛЯЮЩЕЕ СОПЛО ПОДАЕТСЯ ТОЛЬКО ВОЗДУХ, НО НЕ АБРАЗИВ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Вольфрамовое сопло изношено. | Исходный внутренний диаметр составляет ( 3,0 мм; если он расширен потоком абразива, замените сопло. |
| Неверное положение сопла – всасывание абразива не происходит. | Правильное положение сопла: если оно выходит их держателя. |
| Засор сопла либо трубопровода. | Проверьте, не попали ли обрабатываемые детали во всасывающий трубопровод или корпус сопла. |

| Проблема: ИЗ ИНЖЕКТОРА НЕ ВЫХОДИТ ВОЗДУХ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Засор инжектора внутри сопла. | Удалите емкость и очистите инжектор. |
| Клапан пескоструйной подачи засорен или загрязнен. | Перекройте впуск воздуха, отсоедините клапан, проведите проверку; при необходимости свяжитесь со специалистами технической службы. |

| Проблема: ДЕРЖАТЕЛЬ СОПЛА ВЫХОДИТ ВО ВРЕМЯ ПЕСКОСТРУЙНОЙ ОБРАБОТКИ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Трубки и сопла засорены или отшлаковывается слишком большое количество абразива. | Закупорьте отверстие сопла и приведете в действие клапан. Поток воздуха пойдет в обратном направлении, выдувая из трубок любые отходы; при необходимости произведите замену абразива. |

| Проблема: ВНУТРЕННЯЯ УТЕЧКА ВОЗДУХА |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Некоторые внутренние трубопроводы подключены недолжным образом. | Проверьте: полиэтиленовые шланги могут иметь несоответствующий размер; попробуйте отрезать небольшую часть с одной стороны и поместить ее в соединитель трубопровода; при необходимости произведите замену. |

| Проблема: ЧЕРЕЗ СМОТРОВОЕ СТЕКЛО ПРОИСХОДИТ УТЕЧКА ОТХОДОВ |
| --- |
| Возможная причина | Способ устранения |
| Стыки не полностью герметичны. | Проверьте состояние защитного экрана, уплотнения и плотность прилегания стекла. |
| Фильтр засорен либо мощность системы всасывания недостаточна. | Периодически проверяйте состояние сухого фильтра или системы всасывания. |

ТЕХНИЧЕСКИЕ НОРМЫ И МОДАЛЬНОСТЬ ИСПЫТАНИЙ

Продукт имеет маркировку CE и дополняется Декларацией соответствия.

Мероприятия по контролю и типовые исследования проводились для каждого отдельного аппарата.

Согласно международным нормативам аппарат классифицирован как AEE (электрическое и электронное устройство, правильная работа которого зависит от величины электрического тока и электромагнитных полей) и, следовательно, в конце срока службы данный аппарат нельзя рассматривать как обычные отходы производства, а следует выбросить отдельно согласно Директиве 2002/96/EEC.