ПАСПОРТ

на изделие «Установка рентгеновская стоматологическая модели X-mind AC, X-mind DC»

Поставщик

ООО «Стоматорг»

117485, г. Москва, ул. Профсоюзная, дом 88/20

Тел. (495) 642-64-31, факс 330-54-58

www.stomatorg.ru

Производитель

Satelec S.A.S.

17, Avenue Gustave Eiffel – Z.I. du Phare, B.P. 30216, 33708 Merignac Cedex, France

ПАСПОРТ

На изделие «Установка рентгеновская стоматологическая модели X-mind AC, X-mind DC»

ИЗГОТОВИТЕЛЬ: 17, Avenue Gustave Eiffel – Z.I. du Phare, B.P. 30216, 33708 Merignac Cedex, France

Заводской номер аппарата:			____________________________________

Заводской номер трубки:			____________________________________

Год выпуска: 	                       ___________________________________

Срок службы:			не менее 5 лет.

Технические параметры

Модель: X-mind DC

Назначение: Установка рентгеновская стоматологическая модели X-mind AC, X-mind DC для получения рентгеновских снимков.

Классификация: Электронное медицинское оборудование, класс 1, тип Б

Вольтаж: однофазный АС 230 В

Частота: 50 / 60 Гц

Потребляемая мощность: 1320 Вт

Сопротивление: 0.34 0м

Сетевой предохранитель: 6.3 А – 250 В

Предохранители цепи рентгеновской трубки: 6,3 А – 250 В

Рентгеновская трубка: Toshiba DG / 073В 70 кВ – 8 мА

Высокое напряжение: 67 кВ

(при колебании напряжение сети ± 5 %, высокое напряжение колеблется в приделах ± 9 %)

Анодный ток: 8мА

Мощность трубки: 0.415 кВА

Фокусное пятно: 0.7 мм

Фокусное расстояние: 0.75Х1.40 мм

Полная фильтрация: эквивалентно 2.5 мм алюминия

Экранирование рентгеновской трубки: эквивалентно 0.8 алюминия

Радиационная утечка: рассеянное излучение на расстоянии 1 м меньше 0.28 мРн / ч

Режим восстановления: 1 секунда излучения : 32 секунды отдыха

Обязательно заземление

Фокусная трубка:

Длинная: 30 см

Короткая: 20 см

Диаметр радиационного воздействия: 6 см

Вес: 8кг

Напряжение: однофазное

Таймер: Установка времени в приделах от 0.01 до 3.2 секунды. Задержка 0.15 секунды

Соответствие фокусной трубки времени излучения:

Длинная: от 0.16с до 3.2с

Короткая: от 0.12с до 1.6с

Контроль излучения: Выносная кнопка с кабелем не менее 3 м.

Срок и условия гарантии

Гарантия аппарат рентгеновский дентальный X-mind DC – 2 года.

Гарантия на рентгеновскую трубку Toshiba DG / 073В – 5 лет.

Гарантийные претензии не принимаются при использовании изделия не по назначению, при внесении изменений в конструкцию, самостоятельном ремонте выполненные без письменного разрешения производителя, при отсутствии договора с сервисной организацией на периодическое и ежегодное техническое обслуживание и при отсутствии протоколов периодического обслуживания и актов сервисной организации, подтверждающих проведение работ.

По вопросам технической поддержки просим обращаться в экспертную группу ООО «Стоматорг» по телефону (495) 620-97-34, expertgroup@stomatorg.ru.

По вопросам послегарантийного ремонта оборудования просим обращаться в ООО фирма «Стоматорг сервис», г. Москва, ул. Бутлерова 17Б

Тел/факс: (499) 322-03-01

E-mail: mail@stomserv.ru

Покупатель: ____________________________________________________________________________________

Продавец: ООО «Стоматорг», юридический адрес: 119048, Москва, ул. Ефремова, 12,стр. 2; почтовый адрес:  117485  Москва,  ул. Профсоюзная, 88/20

Дата составления паспорта: 	_________________

Подпись ответственного лица	_________________

М.П.